手册说明

尊敬的顾客，您好！首先衷心感谢您选购本公司的绝缘子分布电压测试仪产品。为了帮助您尽快熟练使用仪器，请您务必详细阅读本使用说明书。

本手册主要介绍LND-W绝缘子分布电压测试仪 的使用方法，请您遵守并按规定使用本产品，以确保仪器安全良好运行。

- 请遵守国家电力工业的安全工器具预防性试验安全规程，勿在易燃、易爆、潮湿等恶劣环境下操作；

- 绝缘杆的安全使用长度和试验标准，每300mm，施加工频电压75KV，时间一分钟：以无击穿，闪络及过热为合格；

- 本仪器符合高电压绝缘强度的要求，但在带电设备上操作请务必通过绝缘杆进行，操作中应小心谨慎，避免触电；

- 手持终端电源供电，推荐使用2节1.5V（5号）干电池，长期不使用仪器时，请拔出电池存放。探测器内置大容量锂电池，长期不使用仪器时，建议每隔一个月充电维护一次，以免电池自放电耗尽损坏电池；

未经本公司许可，请勿拆卸仪器。如因擅自拆卸仪器而导致仪器功能失效，不予保修和退换，若因此造成人身及财产伤害，本公司概不负责。

- 为保证产品功能不断改进和完善，本仪器规格可能不定期更新，因此您使用的仪器可能与说明书有些许差别，恕不另行通知。如果您有疑问请致电本公司售后部，也可访问本公司网站了解更多信息。

目    录

一、概述	2

1.1  常规用途	2

1.2  安全事项	3

1.3  依据标准	5

二、产品信息	6

2.1  突出优势	6

2.2  使用简述	7

2.3  供电方式	8

2.4  操作界面	9

2.5  测试菜单（主菜单）	10

2.6  技术指标	11

三、供货范围	12

四、仪器设置	13

五、标准测试	20

六、数据浏览	24

七、售后服务	26

八、附录	27

0B一、概述

  - 8B1.1  常规用途

目前，检测绝缘子的方法和工具很多，但大多数上基本属于定性检测，不能准确、快捷地检测出每一片绝缘子的绝缘状况，起不到预防检测的作用。高压输电线路绝缘子绝缘电阻值的大小，是直接关系到线路安全稳定运行的大问题。绝缘子一旦出现零值或脏污，就必须进行清洗或更换，否则就会造成闪络跳闸事故。

鉴于此，本公司结合广大用户提出的要求，通过大量地现场试验，成功地研制出新型高性能定量检测与分析的仪器 —“LND-W绝缘子分布电压测试仪 ”。该仪器能有效发现绝缘子内部隐蔽故障，提高电网系统运行的可靠性，提高线路工作人员测试的工作效率。操作方法简单、快捷，主要用于停电定量地准确测量出每一片绝缘子的电阻值，同时能准确区分已经漏电但尚未击穿处于临界损坏的绝缘子，并将测量结果以数据形式实时记录存储显示，对低值绝缘子能自动语音报警。

本产品采用无线传输，探测器和手持终端通信距离可达100m以上，使测量过程真正达到安全可靠、快速准确。此外，该仪器具备极强的抗干扰性，完全符合(EMC)标准要求，适应各种电磁场干扰场合。

  - 9B1.2  安全事项

★ 国内首创无线测量技术。

★ 应在干燥天气进行检测。

★ 请遵守并按规定使用本产品，确保仪器的安全运行。

★ 遵守国家电力工业的安全工器具预防性试验安全规程。

★ 特别重视对高压带电线路上或靠近高压线路上工作人员的培训考核。

★ 在高空作业时，可通过加装绝缘操作杆进行。

附表：一串中允许零值绝缘子片数

| 电压等级 | 35KV | 66KV | 110KV | 220KV | 330KV | 500KV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘子串片数 | 3 | 5 | 7 | 13 | 19 | 28 |
| 零值片数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |

★ 在检测过程中两探头间有高压，严禁人体接触。

★ 安装或调整探头时，必须在关闭电源三秒后操作。

附：关于“无线绝缘子测试仪”的绝缘杆的安全使用长度和试验标准。

（摘自“国家电网公司电力安全工作规程”）

一、带电作业时人身与带电体的安全距离

| 电压等级 | 10KV | 35KV | 66KV | 110KV | 220KV | 330KV | 500KV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全距离 | 0.4米 | 0.6米 | 0.7米 | 1.0米 | 1.8米 | 2.2米 | 3.4米 |

二、带电作业时绝缘杆的最小有效绝缘长度

| 电压等级 | 10KV | 35KV | 66KV | 110KV | 220KV | 330KV | 500KV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘杆的最小 有效绝缘长度 | 0.7米 | 0.9米 | 1.0米 | 1.3米 | 2.1米 | 3.1米 | 4.0米 |

注：绝缘工具检查性试验（分段）的试验标准：每300mm，施加工频电压75KV，一分钟：以无击穿，闪络及过热为合格。

  - 10B1.3  依据标准

LND-W绝缘子分布电压测试仪 依据的相关标准如下表所示：

| 序号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| 1 | GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 |
| 2 | GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》 |
| 3 | DL/T626-2005 《劣化盘形悬式绝缘子检测规程》 |
| 4 | DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》 |
| 5 | DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》 |
| 6 | DL/T 848-2004 《高压试验装置通用技术条件》 |
| 7 | GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 |

1B二、产品信息

  - 11B2.1  突出优势

- 运行电压：35- 500KV，不同电压等级均适用。

- 测量电阻范围：10 - 3000MΩ

- 测量误差：≤±10%

- 采样速率：10次／秒

- 日期时间设置：调整日期和时间，便于用户浏览、查看历史数据

- 背光时间设置：常亮、常灭、0-999分钟内可自行设置

- 自动关机设置：从不、0-999分钟内可自行设置

- 手持终端与探测器的传输距离为≤100m

- 多模式设计，适用性更强，更安全、更方便

- 万向接头设计，可根据绝缘子串的悬挂方位，灵活地调整测量方向

- 双重屏蔽，抗干扰性极强，完全符合EMC标准

- 独有的人机交互界面，简便操作

  - 12B2.2  使用简述

按下探测器的电源开关，LED绿灯闪亮，把探测器底部的万向接头固定在伸缩绝缘杆上，并根据现场情况伸展定位到合适的长度，调整好测量方向，将探测器A、B探头直接接触被测绝缘子（停电状态）两端的金具部分，按下手持终端上【OK】键，无线启动探测器测量，听到“嘟”一声响时，则该片绝缘子检测完毕，液晶显示屏会显示“正在测试”、“测试成功”，即可读取并保存实时测量的每一片绝缘子电阻值。

若液晶显示屏出现  “＞3000MΩ”， 表示所测的绝缘电阻值在3000MΩ以上，是正常绝缘子。

在电压等级220KV或以下：绝缘子绝缘电阻低于300MΩ，手持终端自动语音报警，听到“嘟”、“嘟”、“嘟”连续三声响时，则表示该片绝缘子为低值绝缘子；电压等级220KV以上：绝缘子绝缘电阻低于500MΩ，手持终端自动语音报警，听到“嘟”、“嘟”、“嘟”连续三声响时，则表示该片绝缘子为低值绝缘子。

  - 13B2.3  供电方式

手持终端在开机状态下，会自动提示剩余电量！

如剩余电量低，请更换电池后再使用。

★ 手持终端后盖板取下更换：5号AA碱性电池1.5V，数量2节。

★ 探测器底盖内置：大容量锂电池，充电孔设置在探测器的左侧壁。

★ 请使用随机标配的专用电源适配器，充电时探测器LED灯会闪烁，LED灯变绿，表示探测器充电完成。

日期时间电量

14B2.4  操作界面

结果显示窗口

功能菜单提示

  - 15B2.5  测试菜单（主菜单）

★ 开机界面

---显示探测器状态、信号强度、测量信息及阻值数据。

★ 测量设置

---按【OK】键进入测试界面，按工作票的检测任务，

设置被测绝缘子串的编号，如01塔A相1串01片。

★ 请打开探测器

---按【ON/OFF】键，打开探测器。

详见P19页：五、标准测试。

★ 数据浏览

---用户及时调阅、查询历史数据。

★ 系统设置

---用于设置时间日期、背光、电压等级、系统状态、版

本信息等。

  - 16B2.6  技术指标

| 适用范围 | 35-1000KV输电线路盘型悬式绝缘子停电检测 |
| --- | --- |
| 测量阻值范围 | 10 - 3000MΩ |
| 测量误差 | ±5% |
| 分辨率 | 分辨率1MΩ |
| 采样速率 | 10次/秒 |
| 工作电流 | ≤120mA（手持终端），≤4uA（探测器） |
| 电源供电 | 2节1.5V 5号干电池 （手持终端） 内置大容量锂电池 （探测器） |
| 可持续工作时间 | ≥12小时 |
| 探测器和手持终端视距传输距离 | ≥100m（充足电源） |
| 手持终端液晶显示 | 正显液晶显示屏，阳光下可清晰显示 |
| 内部数据存储 | 10000组 |
| 工作温度 | -35℃---+60℃ |
| 储存温度 | -40℃---+65℃ |
| 相对湿度 | ≤90％ RH 不结露 |

三、供货范围

| 基本配置： | 可选件： |
| --- | --- |
| 便携式手持终端一个 探测器一个 A、B探头各一根 5号碱性电池2节（1.5V） 专用电源适配器一个 USB数据线一条 便携式防水箱一个 绝缘杆一根 使用说明书一份 合格证、保修卡 |  |

四、仪器设置

- 按开机键【ON/OFF】，打开仪器。

- 按【】箭头键向右移动光标到“系统设置”下“时间日期设置”子菜单第一项，按【OK】键进入。通过【▲】【▼】箭头键增加或减少数值。

- 按【OK】保存输入值，回到“系统设置”界面。

- 在“系统设置”界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“背光时间设置”子菜单第二项，按【OK】键进入。

- 按【】【▲】【▼】【】箭头键滚动设置“常亮“、”常灭“、”1秒钟“、”2秒钟“、0至999秒钟。

- 按【OK】键设置完成，回到“系统设置”界面。

- 在“系统设置”界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“自动关机设置“子菜单第三项，按【OK】键进入。

- 按【】【▲】【▼】【】箭头键滚动设置“从不、”1分钟、”2分钟“、0至999分钟。

- 按【OK】键设置完成，回到“系统设置”界面。

- 在“系统设置”界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“提示音设置“子菜单第四项，按【OK】键进入。

- 按【】【▲】【▼】【】箭头键滚动设置“提示音开启”、“提示音关闭”。

- 仪器出厂前，默认设置“提示音开启”。

- 按【OK】键设置完成，回到“系统设置”界面。

- 在“系统设置”界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“电压等级“子菜单第五项，按【OK】键进入。

- 按【】【▲】【▼】【】滚动设置输电线路电压等级“220KV或以下“和“220KV以上”。

- 仪器出厂前，电压等级默认设置“220KV或以下“。

- 按【OK】键设置完成，回到“系统设置”界面。

- 在“系统设置”界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“系统状态“子菜单第六项，按【OK】键，显示当前系统的状态，按【OK】或【ESC】键返回“系统设置”界面。

- 在“系统设置”界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“版本信息“子菜单第七项，按【OK】键，可查看仪器的版本信息，按【OK】或【ESC】键返回“系统设置”界面。

4B五、标准测试

- 开机进入测试主界面，按【OK】键进入测试界面，按工作票的检测任务，设置一相，检测一相；设置一串，检测一串，如上图所示，设置为01塔A相1串01片，按【OK】键开始测试，仪器自动切换到02片、03片......以此类推，逐片检测，完成A相1串后，按【ESC】键返回，设置A相2串进入检测，以后各串以此类推。A相检测完成后，按【ESC】键返回设置B相和C相，继续对B相和C相各串进行逐片检测......

- 增加杆塔号设置：按【】【】箭头键移动光标到01塔处，按【▲】键增加杆塔号02塔，以此类推，如上图所示。

- 换相设置：按【】【】箭头键移动光标到A相处，按【▲】键切换B相、C相，如上图所示。

- 换串设置：按【】【】箭头键移动光标到1串处，按【▲】键切换2串，以此类推，如上图所示。

- 上述设置完成后，将探测器底部的万向接头与伸缩绝缘杆固定好，并安装好探测器A、B探头，按下探测器电源开关，打开探测器，LED绿灯闪亮。然后将探测器A、B探头直接接触被测绝缘子（运行电压中或停电）两端的金具部分，此时，按下手持终端上【OK】键，无线启动探测器测量，听到“嘟”一声响时，则该片绝缘子检测完毕，液晶显示屏会显示“正在测试”、“测试成功”，即可读取并保存实时测量的01片绝缘子的电阻值。仪器自动切换到02片、03片......以此类推，逐片检测，如上图所示。若液晶显示屏出现“＞3000MΩ”，表示所测的绝缘电阻值在3000MΩ以上，是正常绝缘子。

- 探测器状态：显示“正常”和“信号强度”。

- 测量：显示被测绝缘子串的编号，设置一相、检测一相；设置一串、检测一串。

- 阻值：显示每一片绝缘子实时测量的电阻值。

- 语音报警：在电压等级220KV或以下：绝缘子绝缘电阻低于300MΩ，手持终端自动语音报警，听到“嘟”、“嘟”、“嘟”连续三声响时，则表示该片绝缘子为低值绝缘子；电压等级220KV以上：绝缘子绝缘电阻低于500MΩ，手持终端自动语音报警，听到“嘟”、“嘟”、“嘟”连续三声响时，则表示该片绝缘子为低值绝缘子。

注意事项

- 试验和工作期间，A、B探头间有高压，严禁人体接触。在安装或调整探头时，必须在关闭电源三秒后操作。

- 试验过程中，探测器与手持终端相互之间必须保持在通信距离范围之内。即：探测器与手持终端之间的距离不得大于100米。

- 在高空作业时，可通过加装绝缘操作杆进行。在测量时，探测器A、B探头必须可靠地接触被测绝缘子两端的金具部分；

- 探测器上LED灯有规律地闪亮，表示探测器正在发射信号。如果LED灯发出微弱的光，表示探测器电池电量不足，需要充电。

- 测量结束后，按探测器开关按钮至LED灯熄灭后松开，即可关闭探测器。

5B六、数据浏览

- 测量结束后，按【】箭头键向右移动光标到“数据浏览“，并按【▼】箭头键向下移动光标到“查看历史记录“菜单第一项，按【OK】键进入“查看历史记录”，进行低值查询。

- 按【】箭头键向右移动光标到“查看、选择、删除、返回”功能，按【OK】键查看历史记录、选择历史数据、删除历史数据和返回“数据浏览“界面。

- 在“数据浏览“界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“生成数据表格”子菜单第二项，按【OK】键生成数据表格；

- 将USB数据线将电脑与仪器连接好，在“数据浏览“界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“打开USB存储“子菜单第三项，按【OK】键，仪器显示 “USB连接中…”；

- 连接后您的电脑上将出现一个新的可移动磁盘，打开该可移动磁盘，可将里面的csv格式数据文件用Excel之类的软件打开并处理。

6B七、售后服务

仪器自购买之日起18个月内，属产品质量问题免费包修包换，终身提供维修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障，请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。

客户保证：自发货之日起三年内，实行保修。如果由于疏忽、滥用、误用、改制、错误安装或使用造成的仪器损坏，不属保修范围之列。在任何时间保留对仪器做设计或构造上的修改权利，且不违反已售出仪器的有关规定。

7B八、附录

DL/T626-2005

（规范性附录）

35KV-500KV输电线路绝缘子分布电压标准值

表1：35KV-220KV交流送电线路绝缘子串的分布电压标准值

| 绝缘子序号N (自地线侧数) | 绝缘子串分布电压值Ui kv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35KV线路 |  |  | 110KV线路 |  |  | 220KV线路 |  |  |
|  | 2片/串 | 3片/串 | 4片/串 | 6片/串 | 7片/串 | 8片/串 | 12片/串 | 13片/串 | 14片/串 |
| 1 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 |
| 2 | 10.0 | 5.0 | 3.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
| 3 |  | 9.0 | 4.8 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
| 4 |  |  | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 |
| 5 |  |  |  | 11.0 | 8.5 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 5.0 |
| 6 |  |  |  | 19.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 6.9 | 5.0 |
| 7 |  |  |  |  | 17.0 | 10.0 | 10.0 | 7.1 | 5.0 |
| 8 |  |  |  |  |  | 17.0 | 11.0 | 7.5 | 6.0 |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 13.0 | 9.0 | 6.5 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 15.0 | 12.1 | 7.0 |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 16.0 | 12.1 | 9.0 |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 18.0 | 18.2 | 12.5 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 | 16.0 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.0 |
| 总计 | 20 | 20 | 20.3 | 64 | 64 | 63.5 | 127 | 127.4 | 128 |

表2：330KV-500KV交流送电线路绝缘子串的分布电压标准值

| 绝缘子序号N (自地线侧数) | 绝缘子串分布电压值Ui kv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 330KV线路 |  |  |  | 500KV线路 |  |  |  |  |
|  | 19片/串 | 20片/串 | 21片/串 | 22片/串 | 25片/串 | 26片/串 | 28片/串 | 29片/串 | 30片/串 |
| 1 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 11.0 | 10.5 |
| 2 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 11.5 | 11.0 | 10.0 | 9.5 | 9.0 |
| 3 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 |
| 4 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 |
| 5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 |
| 6 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 |
| 7 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
| 8 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| 9 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| 10 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| 11 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| 12 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| 13 | 10.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| 14 | 11.5 | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
| 15 | 12.5 | 11.0 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 |
| 16 | 14.0 | 12.0 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 |
| 17 | 15.5 | 13.5 | 12.0 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 |
| 18 | 17.0 | 15.0 | 13.5 | 11.5 | 12.5 | 11.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 |
| 19 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 13.0 | 13.5 | 12.5 | 10.0 | 9.0 | 8.5 |
| 20 |  | 18.5 | 16.5 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| 21 |  |  | 18.5 | 16.0 | 15.5 | 14.5 | 12.0 | 11.0 | 9.5 |
| 22 |  |  |  | 18.0 | 16.5 | 15.5 | 13.0 | 12.0 | 10.5 |
| 23 |  |  |  |  | 18.0 | 16.5 | 14.0 | 13.0 | 11.5 |
| 24 |  |  |  |  | 19.5 | 18.0 | 15.0 | 14.0 | 12.5 |
| 25 |  |  |  |  | 21.5 | 19.5 | 16.0 | 15.0 | 13.5 |
| 26 |  |  |  |  |  | 21.5 | 17.5 | 16.0 | 14.5 |
| 27 |  |  |  |  |  |  | 19.0 | 17.5 | 16.0 |
| 28 |  |  |  |  |  |  | 21.0 | 19.0 | 17.5 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 | 19.0 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 |
| 总计 | 190.5 | 190.5 | 191.0 | 190.0 | 289 | 289 | 289 | 289 | 288.5 |
| 注： 本表等同采用DL/T487-2000表1和表2。本表推荐的绝缘子分布电压标准值为拉V塔与酒杯塔边相悬垂绝缘子单串各片绝缘子的分布电压、中相串、耐张串及V型绝缘子串的分布电压可参照本表，但对于中相靠导线侧第一片绝缘子上的分布电压应乘以相别系数1.1。对于上扛式金具的绝缘子串，靠导线侧第一、第二片绝缘子上的分布电压值可分别参照本表导线侧第二、第一片的标准值。其他元件上的分布电压可对应参照本表推荐的标准值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3：绝缘子绝缘检测方法、要求和判定标准

| 序号 | 检测方法 | 要求 | 判断标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量电压分布 （或火花间隙） | 正常运行 | 1. 被测绝缘子电压值低于50%标准规定值（电压分布标准值见表1、表2），判为劣化绝缘子； 2. 被测绝缘子电压值高于50%标准规定值，同时明显低于相邻两侧合格绝缘子的电压值，判为劣化绝缘子； 3. 在规定火花间隙距离和放电电压下未放电，判为劣化绝缘子 |
| 2 | 测量绝缘电阻 | 停电或带电 | 1. 电压等级500KV：绝缘子绝缘电阻低于500MΩ，判为劣化绝缘子； 2. 电压等级500KV以下：绝缘子绝缘电阻低于300MΩ，判为劣化绝缘子 |
| 3 | 工频耐压试验 | 停电 | 对机械破坏负荷为60KN-530KN级的绝缘子，施加60KV干工频耐受电压1min；对大盘径防污型绝缘子，施加对应普通型绝缘子干工频闪络电压值，未耐受者判为劣化绝缘子 |
| 4 | 巡检 | 正常运行 | 釉面缺损面积不满足GB 772的规定，瓷件裂纹、破损、钢脚与水泥处松裂等判为劣化绝缘子 |
| 5 | 机械强度试验 | 停电 | 当机械强度下降低85%额定机电破坏负荷时判为劣化绝缘子 |