LNDT-10A 接地导通电阻测试仪                   武汉绿能德精测科技有限公司

手册说明

尊敬的顾客，您好！首先衷心感谢您选购本公司的接地导通电阻测试仪系列产品。为了帮助您尽快熟练使用仪器，请您务必详细阅读本使用说明书。

本手册主要介绍LNDT-10A接地导通电阻测试仪的使用方法，请您遵守并按规定使用本产品，以确保仪器安全良好运行。

- 请遵守国家电力工业的电气预防性试验安全规程，勿在易燃、易爆、潮湿等恶劣环境下操作；

- 本仪器交直两用，内置大容量锂电池，长期不使用仪器时，建议每隔一个月充电维护一次，以免电池自放电耗尽损坏电池；

- 未经本公司许可，请勿拆卸仪器。如因擅自拆卸仪器而导致仪器功能失效，不予保修和退换，若因此造成人身及财产伤害，本公司概不负责。

- 为保证产品功能不断改进和完善，本仪器规格可能不定期更新，因此您使用的仪器可能与说明书有些许差别，恕不另行通知。如果您有疑问请致电本公司售后部，也可访问本公司网站了解更多信息。

LNDT-10A 接地导通电阻测试仪                    武汉绿能德精测科技有限公司

目     录

一、概述	1

1.1  常规用途	1

1.2  安全事项	2

1.3  依据标准	2

二、产品信息	2

2.1  突出优势	2

2.2  供电方式	3

2.3  面板示意	3

2.4  主界面菜单	4

2.5  技术指标	4

三、供货范围	5

四、测试步骤	5

4.1  接线	5

4.2  设置	6

4.3  测试	7

4.4  复位	9

4.5  充电	9

五、注意事项	10

六、售后服务	11

  - 一、概述

  - 1.1  常规用途

电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分，在电力设备的长时间运行过程中，连接处有可能因受潮等因素影响，出现接点锈蚀、甚至断裂等现象，导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大，从而不能满足电力规程的要求，使设备在运行中存在不安全隐患，严重时会造成设备失地运行。因此在《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中，明确提出接地装置引下线的导通检测工作应每年进行一次。

接地导通电阻测试仪是我公司研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪，用于变电站内各个电力设备接地引下线之间的导通电阻值的测量。仪器采用高性能单片机控制，可实现测试过程智能化，具有体积小，携带方便，操作简单，精度高，测试速度快，复测性好，读数直观，是符合规程要求的理想专用仪器。

  - 1.2  安全事项

- 本仪器户内、户外均可使用，但应避免雨淋、腐蚀气体、尘埃、高温等场所使用。

- 使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

- 仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

- 本仪表属高精密仪表，应避免剧烈振动。

- 对本仪器的维修、维护和调试应由专业人员进行。

- 测试完毕后，一定要使仪器复位后关闭电源，再拆除测试线。

- 在测试过程中，禁止拆卸和移动测试夹和供电线路。

  - 1.3  依据标准

LNDT-10A 接地导通电阻测试仪依据的相关标准如下表所示：

| 序号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| 1 | GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 |
| 2 | GB6587-86 《电子测量仪器环境试验总纲》 |
| 3 | GB6593-86 《电子仪器质量检定规则》 |
| 4 | GB/T 28030-2011 《接地导通电阻测试仪》 |
| 5 | DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》 |
| 6 | DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》 |
| 7 | GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 |

  - 二、产品信息

  - 2.1  突出优势

- 便携式方案，轻巧强大，且重量轻，方便携带。

- 仪器提供多档输出电流选择，1A、5A、10A、自动。

- 内置大容量锂电池，便于现场操作，可连续工作8小时以上。

- 菜单简单友好，显示数据清晰易读，阳光下可清晰显示。

- 保护功能完善，性能更可靠。

- 本仪器带有万年历、99组数据存储等功能，关机不丢失数据。

- 本机设有打印机可以输出打印测试数据。

- 智能化功率管理技术，仪器总是工作在最小功率状态，有效减轻仪器内部发热，节约能源。

- 本机具有精度高、防震、抗干扰、稳定性高、携带方便等特点。

  - 2.2  供电方式

本仪器采用交直流两用模式。

在不插入专用电源适配器时，由内置锂电池供电；

插上专用电源适配器后，自动切换为交流供电模式，并同时给仪器充电。

  - 2.3  面板示意

- I+、 I- 端子：电流输出端子。

- V+、V- 端子：电压测量端子。

- 接 地 柱：接地端子，使用时与大地相连。

- 充    电：插上专用适配器电源线后，给仪器充电；

- 电源开关：为整机电源的接通与关闭；

- 显 示 器：大屏幕彩色液晶屏，显示主菜单、测试电流、电阻值和其他

信息等。

- 打 印 机：微机打印机，打印测试报告。

- 功能按键：由屏幕对应指示功能选项，用以选择、修改选定项。

  - 2.4  主界面菜单

主界面

测试界面

按【OK】键直接进去测试，按【TAB/循环】键可以选择调整测试电流，温度补偿，环境温度，和测试编号。选择任意功能按【上】和【下】按键选择设置信息。

  - 2.5  技术指标

| 工作电源 | 直流：内置12.6V/5.2AH锂电池（专用电源适配器） |
| --- | --- |
| 输出电流 | 1A、5A、10A、自动 |
| 量程(电阻量程切换) |  |
| 10A档 | 0～0.5Ω |
| 5A档 | 2mΩ～1Ω |
| 1A档 | 30mΩ～6Ω |
| 准确度 | ±(0.2%±2个字) |
| 最小分辨率 | 1μΩ |
| 显示 | 大屏幕彩色液晶显示屏，阳光下可清晰显示 |
| 工作温度 | -10～40℃ |
| 环境湿度 | ≤80%RH，无结露 |
| 储存条件 | -20℃~50℃，≤95％RH, 无结露 |
| 体积 | 长320mm×宽270mm×高150mm |
| 主机净重 | 2.5Kg（含电池） |

  - 三、供货范围

| 基本配置： | 可选件： |
| --- | --- |
| 便携式主机一台 专用测试线一套 电源适配器一个 打印纸 一卷 使用说明书一份 合格证、保修卡 |  |

  - 四、测试步骤

  - 4.1  接线

把被测试品接地线接触端通过专用测试线与本机的接线端子连接，请务必连接牢固，防止虚接。

仪器接线见下图：将红色测试线插片接到I+上， 插杆接到V+上，测试钳夹到试品一端，将黑色测试线插片接到I-上，插杆接到V-上，测试钳夹到试品另一端。

  - 4.2  设置

开机界面显示如下图：

按【TAB/循环】选择对应的图标可进入设置APP界面，可在其中进行测试、查看数据，时钟调整，按【OK】进入APP。

时间调整：按【TAB/循环】将光标选择在【系统设置】选项上面，按【OK】进入，可以通过【TAB/循环】设置时间后，将光标选择在数字上，按【上下左右】完成时间设置，可直接进入测试界面。

  - 4.3  测试

在待机界面下，按【TAB/循环】选择到测试电流位置，再按【上】和【下】循环选择“5mA,100mA,300mA、1A、5A、10A、自动”， 确定测试时设置电流是否正确，然后按【TAB/循环】键再次将光标循环到按键【开始/停止】按【OK】进入测量状态。

开始测量时，状态会显示“充电中…”

过几秒钟之后，显示“测试中…”这时说明充电完毕，进入测试状态，数据稳定后，就会显示被测试品的阻值，如上图。

在测试过程中按【下】对应保存，按【右】可对当前数据进行打印，测试完毕后，按【OK】可停止测试，仪器电源断开，仪器显示屏恢复初始状态，重新接线进行下次测量，或关断电源后拆下测试线结束测量。

按【ESC/返回】返回到主菜单几面，选择查看数据可进入查看数据APP，光标选中数据按【OK】可进入数据管理界面，实现逐条删除数据和全部删除数据。

本仪器最多保存99组数据，超过99组数据自动覆盖以前的数据。在查看界面可以通过上一页、下一页查看数据，也可以按【OK】弹出对话框对应的打印键打印相应数据。

  - 4.4  复位

仪器电源自动与被试品断开，同时放电，音响报警，这时显示屏回到测试界面，重新电流选择状态，可选择电流按测试键直接测试，放电音响结束后，可重新接线，进行下次测量或拆下测试线结束测量。

  - 4.5  充电

当电池电量显示不足时，请关闭电源开关，将充电器插入充电插孔即可充电。充电器指示灯红色表示正在充电。当充电指示灯变为绿色表示电池充电完成。不要对电池过度放电，否则将有损电池。

特别提示：严禁使用非本公司专用的电源适配器对仪器进行充电，否则可能引起爆炸！！！

  - 五、注意事项

- 测试夹与接地线接触端连接时，要注意接触端长期裸露在空气中，表面覆盖了一层氧化膜，该氧化膜可能造成测量结果不稳定或不准确，所以在接线时要注意清理氧化膜，或者测试夹与引出端连接好后，用力的扭动几下测试夹以划破氧化膜保证连接良好。

- 拆线前，一定要等仪器复位，再进行拆线。

- 选择电流时要参考技术指标栏内量程，不要超过量程和欠量程使用。超量程时，由于电流达不到预设值，仪器一直处在“充电中”状态。

- 测试数据不稳或误差较大，出现此种情况首先检查测试线，是否有虚接、松动。如果还不能解决，检查试品是否锈蚀。

- 测试过程一直显示“充电中. . . . ”出现此种情况，应检查线路是否存在开路现象。

- 测试过程中如果电量不足，可连接充电器进行应急测试。

★★★★★★出现上述问题不能自行解决时，请及时与我们联系★★★★★★

  - 六、售后服务

仪器自购买之日起12个月内，属产品质量问题免费包修包换，终身提供维修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障，请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。

客户保证：自发货之日起一年内，实行保修。如果由于疏忽、滥用、误用、改制、错误安装或使用造成的仪器损坏，不属保修范围之列。在任何时间保留对仪器做设计或构造上的修改权利，且不违反已售出仪器的有关规定。